KZ 4.2

SZPITAL WDROŻYŁ ZASADY POSTĘPOWANIA Z NARZĘDZIAMI CHIRURGICZNYMI

#### (STANDARD MOŻE BYĆ WYŁĄCZONY).

###### Opis wymagań

Postępowanie z narzędziami chirurgicznymi obejmuje:

  - określenie zasad postępowania z narzędziami po użyciu, które uwzględniają:

    - metody dezynfekcji, z uwzględnieniem rodzaju stosowanych środków stosowanych do dezynfekcji oczekiwanego spektrum bójczego,

    - sposób przygotowania narzędzi do mycia i dezynfekcji w myjni-dezynfektorze, zapakowania jeżeli narzędzia są przekazywane do sterylizatorni zewnętrznej, z uwzględnieniem odległości i czasu transport,

    - czas pracy centralnej sterylizatorni,

    - mycie i dezynfekcję wózków oraz pojemników transportowych;

  - określenie zasad postępowania z narzędziami sterylnymi, z uwzględnieniem:

    - przechowywania: wszystkie sterylne wyroby medyczne powinny być przechowywane w pomieszczeniach, w których codziennie jest monitorowana temperatura (18°C – 25°C) i wilgotność powietrza (40%-60%),

    - nadzoru nad terminami zachowania sterylności narzędzi;

  - określenie sposobu znakowania zapewniającego sterylność narzędzi oraz ułatwienie kompletowania zestawów zabiegowych. Narzędzia powinny być profesjonalnie znakowane, zalecane jest znakowanie laserowe, gdyż narzędzia grawerowane lub oklejone kolorowymi taśmami, pomimo przeprowadzonego poprawnego procesu mycia, dezynfekcji, sterylizacji, nie uzyskują sterylności;

  - określenie nadzoru nad stanem technicznym: narzędzia nie mogą być uszkodzone ani skorodowane: przegląd powinien być wykonany raz do roku. Przeglądy, regeneracja, wymiana narzędzi powinna być prowadzona przez osoby lub firmy posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje. W szpitalu określono osoby odpowiedzialne za nadzór nad stanem technicznym narzędzi.

###### Sposób sprawdzenia

  - przegląd dokumentacji szpitala;

  - wywiad z personelem;

  - obserwacja bezpośrednia.

###### Ocena punktowa

5	Szpital wdrożył zasady postępowania z narzędziami chirurgicznymi zgodnie z wymogami standardu.

3	Szpital podejmuje intensywne działania mające na celu spełnienie standardu (co najmniej 60% kamieni milowych jest spełnionych).

1	Szpital nie wdrożył zasad postępowania z narzędziami chirurgicznymi zgodnie z wymogami standardu.

###### Kamienie milowe

  - zasady postępowania z narzędziami po użyciu są określone zgodnie z wymogami standardu;

  - zasady postępowania z narzędziami sterylnymi są określone zgodnie z wymogami standardu;

  - określono sposób znakowania zapewniający sterylność narzędzi oraz ułatwienie kompletowania zestawów zabiegowych zgodnie z wymogami standardu (znakowanie laserowe);

  - określono nadzór nad stanem technicznym narzędzi zgodnie z wymogami standardu; Co najmniej 60% stanowi 3 kamienie milowe.

Waga standardu – 0,5